Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche

Université de Franche-Comté

Maison de l’Université

1, Rue Goudimel

25030 Besançon

Tel : 03.81.66.59.02

Service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHÉ PUBLIC

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

#### OBJET DE LA CONSULTATION

APPAREIL D’IMAGERIE SPR (Surface Plasmon Resonance) nouvelle génération

Procédure de Consultation utilisée : Appel d’Offres Ouvert en application des articles R2124-1, R2161-2, R2161-5, du code de la commande publique.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

Vendredi 13 septembre 2019 à 12h00 (heure de Paris)

##### Le présent CCTP comporte 8 pages

Institut FEMTO - ST

Université de Franche-Comté

15B Avenue des Montboucons

25 030 BESANCON cedex

Cahier des Clauses Techniques Particulières en vue de l’achat d’équipements de laboratoire

Appareil d'imagerie SPR (Surface Plasmon Resonance) nouvelle génération

Dossier établi par :

Responsable achat :

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Direction des services financiers

Service des Marchés

1, Rue Claude GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

: 03.81.66.59.02

 : Service.marches@univ-fcomte.fr

Responsables du suivi technique :

- Alain ROULEAU

- Objet de la consultation :

La plateforme CLIPP – site de Besançon est reconnue à l’échelle nationale comme experte dans le domaine de l’étude des interactions biomoléculaires et du piégeage de cibles biologiques en milieux complexe (plasma, surnageant de culture, concentré plaquettaire…). Son parc d’équipements SPR (GE Healthcare, Horiba Scientific) sert à la fois la communauté scientifique UBFC et nationale au travers de prestations de services et d’analyses mais est également au cœur des travaux de recherche et développement du groupe BioMicroDevices du département MN2S de l’Institut FEMTO-ST.

Afin de compléter son parc d’instruments, la plateforme CLIPP souhaite acquérir un appareil de SPR nouvelle génération lui permettant, en multiplexage, de réaliser des études cinétiques fines mais également de travailler dans des milieux complexes. L’instrument devra également pouvoir être en adéquation avec les équipements scientifiques de la plateforme (AFM (Atomic force microscopy) ou en MS (Mass Spectrometry)).

- Descriptif technique de la demande

- Qualités et performances des équipements, intégration et facilité d'utilisation (40 %).

Le choix se fera principalement sur les caractéristiques techniques, la qualité de l’appareillage proposé (facilité d’utilisation et de prise en main de l’appareillage et de son interface, adaptabilité aux contraintes de la variabilité des échantillons biologiques à analyser…).

La qualité et la performance des options proposées ainsi que les possibilités d’évolution des équipements le cas échéant seront également des critères importants dans le choix de l’équipement.

Un mémoire technique en français devra être fourni afin de juger de la qualité et des caractéristiques de l'appareillage et de ces composants. Dans ces caractéristiques devront être détaillés le voltage, l’ampérage et le type de prise d’alimentation (monophasée, triphasée) des équipements qui devront être compatibles avec les normes électriques Françaises ainsi que le poids des équipements.

- Prix (35 %).

- Qualité de la maintenance et du support technique (20 %).

L’offre devra préciser la nature du support technique qui pourra être fourni par le fabricant.

- Délais de livraison (5%).

# Utilisation de l'appareillage :

L’instrument devra permettre de suivre, en temps réel, sans marquage et en multiplexage, des interactions entre analytes et au moins 96 ligands (protéines, anticorps, nanobodies, aptamères…). Ces interactions pourront avoir lieu soit dans des milieux simples afin de pouvoir réaliser des études cinétiques fines soit dans des milieux complexes (fluides corporels, surnageant de culture, concentré plaquettaire…) afin de capturer des cibles d’intérêts. Ces échantillons étant rares, il faudra que l’appareil fonctionne avec un faible volume injecté et/ou de faire faire plusieurs passages de l’échantillon sur la biopuce. La température d’interaction devra pouvoir être contrôlée selon nos besoins. Dans le cas de criblage (jusqu’à 96 cibles), il faudra que l’appareil permettent une succession d’injections automatiques tout en gardant les analytes à une température définie. La visualisation du canal par imagerie est également nécessaire car elle permettra de différencier la capture de protéines de celle de cellules. En plus de l’utilisation de biopuces commerciales, idéalement l’appareil devrait être capable de fonctionner sur des substrats non conventionnels nano-microstructurés permettant des études en AFM (Atomic force microscopy) ou en MS (Mass Spectrometry).

ATTENTION :

Une démonstration du système devra être envisagée sur le site de la plateforme ou sur le site de démonstration du fournisseur. Les frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge du fournisseur (Prendre contact avec les référents techniques dont les coordonnées sont indiquées P.6 du présent document pour convenir d’un RDV).

En cas de démonstration, afin de rendre le rapport ayant motivé notre choix, nous souhaitons conserver les données ou à défaut avoir des impressions écran des sensorgrammes d’interaction ainsi que pour les images du canal fluidique.

Le fournisseur devra préciser dans l’offre les caractéristiques techniques de l'appareil : sensibilité, plage de débit et de volume injectable (avec volume mort), plage de température dans la chambre des échantillons et dans le ou les canaux microfluidiques, un tableau de compatibilité chimique etc... ainsi que le poids, la taille de l’appareil et le nombre de prises nécessaires aux branchements électriques qui devront être conformes aux normes françaises.

Ces informations devront être communiquées en français et accompagnées de photos illustrant les possibilités de l’appareil. Les performances annoncées devront être démontrées lors de la démonstration. Ces paramètres seront primordiaux pour évaluer les performances de l’appareil.

L’offre explicitera les possibilités d’évolution de l’équipement.  Cet équipement étant destiné à des projets de recherches technologiques, toutes possibilités d’évolution, permettant d’augmenter les performances de l’équipement ou de réaliser de nouvelles fonctions seront jugées comme un plus lors de l’examen des offres, les variantes sont acceptées à condition qu’elles respectent les caractéristiques minimales exigées dans le présent CCTP.

# Descriptif : Caractéristiques et spécificités souhaitées

Le matériel devra :

- Pouvoir analyser, en temps réel et sans marquage, au moins 96 interactions en simultané (multiplexage).

Les ligands biologiques ou synthétiques que nous utilisons (protéines, anticorps, nanobodies, aptamères…) étant de tailles différentes, le système devra garantir d’avoir la meilleure configuration de biopuce.

- Pouvoir injecter successivement au moins 96 cibles d’intérêt (analytes). Cela implique donc un injecteur entièrement automatisé.

L’appareil doit permettre la réalisation d’études cinétiques en séparant les échantillons et le tampon de course afin d’éviter leur dilution et ainsi de travailler aux bonnes concentrations.

L’appareil doit pouvoir injecter des échantillons complexes tels que les fluides corporels, surnageant de culture, concentré plaquettaire…). Cela implique aussi, que le système doit être facilement nettoyable et robuste.

Les échantillons que nous utilisons pouvant être rares, il faudra que l’appareil permette de pouvoir injecter de faible volume et avoir un volume mort qui soit également minimum.

Toujours dans le cas d’échantillons rares et de certains projets, l’appareil devra permettre de faire faire plusieurs passages à l’échantillon sur la biopuce afin de maximiser la capture des cibles. Dans certain cas, la possibilité de pouvoir récupérer cet échantillon ou les analytes capturés précédemment est une nécessité.

- La température dans le canal doit être contrôlable entre 15 et 40° tandis que le compartiment échantillons doit l’être pour une bonne conservation de ces derniers.

- La visualisation du canal par imagerie est également nécessaire pour permettre la visualisation des ligands en début d’expérience afin de qualifier leur immobilisation mais aussi suivre les interactions afin de différencier la capture de protéines à celle de cellules.

- L’appareil devra fonctionner avec des substrats non conventionnels.

- Limite basse du poids moléculaire détectée : 500Da

- Le fournisseur devra également fournir un ordinateur permettant de faire fonctionner l’appareil mais également le logiciel de traitement des données.

- Le logiciel d’analyse des résultats (capture, cinétique…) devra être convivial, facile d’utilisation et multipostes.

NB : Le poids du système complet devra être précisé en amont de la démonstration si celle-ci est réalisée au sein de notre institut afin que nous puissions prévoir la table / paillasse pour accueillir le matériel le cas échéant.

Nous souhaitons connaître également le nombre de prises électriques nécessaire à l’alimentation du microscope droit et de l’ensemble de ces modules et station informatique. (le voltage, l’ampérage et si mono ou triphasées).

Par contre, pour le jour de la démonstration, le fournisseur devra prévoir rallonges et multiprises si cette dernière a lieu sur le site de la plateforme.

Nous nous chargerons de la mise en conformité électrique de la salle afin d’augmenter le nombre de prises avant livraison et installation de l’équipement.

- Transport installation, formation des utilisateurs et maintenance/garantie :

- Installation, calibration et formation des utilisateurs.

L'installation, la mise en service et la caractérisation des performances de l’appareil sont assurées par le titulaire.

Un contrôle de conformité après installation portant sur une utilisation standard de l’appareil de SPR est effectué par le titulaire, un rapport sera établi et remis au pouvoir adjudicateur.

Le rapport fourni servira de base à l’opération de vérification de bon matériel.

Le titulaire assurera une formation sur site à l’utilisation de l’instrument, de ses périphériques et des logiciels pour les utilisateurs de l’appareil (8 personnes).

Au terme de cette formation, la mise en ordre de marche sera déclarée par le titulaire.

(Durée minimum de la formation : 2 jours).

La formation sera impérativement dispensée en langue française, sur site, à l’issue de l’installation de l’appareil.

Son contenu devra être détaillé par le titulaire dans le « cadre de réponse technique ».

- Maintenance préventive:

Elle doit être de 2 ans au minimum comprenant déplacement, pièces détachées, démontage et nettoyage complet du système, mise à jour des logiciels et validation par l’utilisateur du bon fonctionnement du système. Durant cette période, toutes les visites de maintenance (préventive et curative) ainsi que les pièces seront prises en charge par le titulaire. Le SAV et la maintenance devra être assuré en français.

- Maintenance curative :

Le coût de la main d’œuvre horaire et le coût des frais de déplacement sur site devront être précisés sur l’offre. Les délais « habituels » de la hotline devront être indiqués.

La maintenance et la hotline devront être en français.

- Prestations de service demandées

Impératif de livraison :

3 mois maximum, date de l’accusé de réception de la notification du marché.

Lieu de livraison :

Salle d’expérience RC-LAB-05

RDC bat TEMIS,

15B Avenue des montboucons

25 030  Besançon CEDEX

Garantie du matériel commandé :

12 mois minimum, idéalement 36 mois, date de livraison, pièces et main d’œuvre.

Durant cette période, les délais d’intervention sur site et de réponse à la hotline devront être inférieurs respectivement à 5 jours et à 2 jours ouvrés et en langue française.

Formation et documentation :

Documentation et formation sur le site de livraison incluses. Cette formation devra comprendre une partie sur la maintenance de premier niveau et une autre partie sur le fonctionnement de l’équipement et du logiciel.

Le fournisseur devra détailler les conditions de la formation incluse dans l’offre.

Livraison et Installation :

La livraison (avec assurance) et l’installation seront comprises dans l’offre. L’installation comprendra la validation des procédés sur des échantillons tests afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble du système.

Pour plus de précisions vous pouvez contacter les référents techniques, porteurs du projet :

| NOM | Prénom | Adresse mail | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| BOIREAU | Wilfrid | wilfrid.boireau@femto-st.fr | 03.63.08.24.52 |
| ROULEAU | Alain | alain.rouleau@femto-st.fr | 03.63.08.24.80 |

Date, cachet et signature de l’entreprise :

ANNEXE : Critères d’évaluation de la démonstration

.