MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

ANALYSEUR DE MERCURE GAZ PORTABLE

Acquisition d’un analyseur portable de terrain pour la mesure du mercure gazeux.

-----

Laboratoire Chrono-Environnement

- Cahier des charges –

- APPLICATIONS :

L’analyseur de Mercure gazeux est destiné à des mesures en conditions extérieures directement sur des sites expérimentaux (milieu naturel impacté par des activités industrielles). Les concentrations en mercure atmosphérique y sont très proches du bruit de fond environnemental (de l’ordre de 2 ng/m3).

Le matériel doit permettre l’observation fine et la compréhension des mécanismes d’échange et de transfert sol/plante/atmosphère pour des études appliquées au phytomanagement. La technologie et les niveaux de précision doivent être adaptés à l’expérimentation scientifique.

L’analyseur doit permettre des mesures ponctuelles ou l’acquisition continue des teneurs en mercure gazeux (monitoring) à différent niveaux : émanation proche du sol, du végétal, ou dans des enceintes fermées.

L’éloignement possible des accès véhicules et l’absence d’alimentation électrique sur les sites nous conduisent à choisir du matériel « portable » fonctionnant sur batterie interne. Une proposition de matériel très performant (sensibilité / répétabilité), mais non autonome (batterie externe) pourra être étudiée si l’offre comprend l’intégralité du matériel pour l’alimentation électrique externe. Les conditions de terrain imposent robustesse et résistance à l’humidité.

Un analyseur de démonstration devra pouvoir être testé sur un site expérimental qui sera précisé ultérieurement (zone Franche-Comté / Alsace).

Contact : 	Marie-Laure TOUSSAINT, marie-laure.toussaint@univ-fcomte.fr , UMR 6249 Chrono-Environnement

Michel CHALOT, michel.chalot@univ-fcomte.fr , UMR 6249 Chrono-Environnement

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ATTENDUES

DE L’ANALYSEUR DE MERCURE :

 Technologie et précision adaptées à l’expérimentation scientifiques et au monitoring sur sites extérieurs

 Limite de détection ≤ 0,5 ng/m3

 Gamme de mesure permise : ≤ 0,5 ng/m3 à 1 000 ng/m3 (minimum)

 Ergonomie adaptée pour le terrain : masse ≤ 10 kg

 Compatibilité avec un usage sur le terrain, notamment en conditions humides, voir hivernales.

 Autonomie sur batterie assurant 1 journée de mesures continues (8h)

 Enregistrement de  mesures ponctuelles ou possibilité de suivi continu des teneurs en mercure gazeux (monitoring).

 Facilité de mise en œuvre.

 L’analyseur sera livré avec son dispositif d’échantillonnage / prélèvement d’air (tubulure d’entrée et sortie, filtre éventuel, …)

 Transfert sur PC des données compatibles csv / excel avec possibilité d’installer le logiciel sur plusieurs postes.

 Manuel papier pour l’utilisation et la maintenance, de préférence en français, livré avec le matériel.

Le dossier technique présentera :

- Le principe de fonctionnement, les caractéristiques et les spécifications techniques du système de mesure et des composants annexes : sensibilité, précision, stabilité, limite de détection, gamme de mesure, débit d’échantillonnage, mode et fréquence d’échantillonnage en monitoring, portabilité, conditions d’usage, autonomie, …

- Les contraintes sur la mesure : continue ou discontinue, fréquence de blanc / autozéro, fréquence et mode de calibration.

- Le mode de transfert des données acquises sur ordinateur : type d’interface, principe du logiciel (si possible en licence libre).

- Des références d’utilisation du matériel dans le domaine scientifique.

- Détails des opérations de maintenances nécessaires pour le maintien du système.

- Détails des pièces et consommables fournis.

- MAINTENANCE / SAV :

 Pour le choix de l’équipement, une attention particulière sera portée à la facilité de maintenance et sur les contraintes imposées par la dérive éventuelle du système (fréquence de recalibration).

 Le fournisseur détaillera clairement dans le dossier ses préconisations et protocoles concernant les opérations de maintenance des différents composants et les procédures de recalibration éventuelle sur site ou en usine.

 Les consommables éventuels de fonctionnement / maintenance / calibration seront fournis pour une durée d’utilisation de 2 ans ou 100 journées de mesure.

 Les conditions de service après-vente seront détaillées : garanties, accès aux conseils et assistance en ligne, tarifs des consommables éventuels, coût de la recalibration en usine.

- MATERIEL EN OPTION :

Seront obligatoirement proposés en option :

 1 jeu de batterie supplémentaire permettant une 2ème journée de mesure (8h).

 une opération de maintenance ultérieure par le SAV (calibration / vérification en usine) à faire dans les 2 ans.

Des options facultatives sont attendues telles que les accessoires habituellement proposés par le fournisseur et adaptés au principe de fonctionnement de l’analyseur. Par exemple des dispositifs de vérification du zéro ou de vérification de la calibration, des dispositif d’échantillonnage de gaz.

Fait à                                  le,

Lu et approuvé

L’Entreprise, (cachet et signature)

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter :

le référent technique :

Marie-Laure TOUSSAINT, marie-laure.toussaint@univ-fcomte.fr , tél. : 03.81.99.46.90

le porteur du projet :

Michel CHALOT, michel.chalot@univ-fcomte.fr ,  tél. : 03.81.99.46.76