Institut FEMTO-ST

Département Mécanique Appliquée

24 rue de l'Epitaphe

F - 25000 Besançon

Tél : 03.81.66.60.00 - Fax : 03.81.66.67.00

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

GENERATEUR D’AIR HUMIDE POUR ENCEINTE HYGROTHERMIQUE SUR MACHINE D’ESSAIS MECANIQUES

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

M. Vincent Placet (Tél : 03-81-66-60-55)

vincent.placet@univ-fcomte.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

- Objet de la consultation

L’objectif de ce projet vise l’acquisition d’un générateur d’air à humidité relative et température contrôlées pour enceinte climatique. L’enceinte climatique sera installée sur une machine d’essais mécaniques de la marque MTS (Criterion). Le générateur sera utilisé pour contrôler la température et l’humidité relative (HR) de l’air :

- à demeure : dans une enceinte/chambre intégrée dans le générateur. Dans cette configuration, l’enceinte sera utilisée pour conditionner des éprouvettes ou appliquer des protocoles de vieillissement accéléré.

- dans une enceinte déportée sur machine d’essais mécaniques, via une ligne de transfert. Dans cette configuration, le générateur devra permettre de réguler la température et l’humidité relative de l’air environnant des éprouvettes lors des essais mécaniques.

Le système proposé pourra être constitué :

- soit d’une seule enceinte déportable (insérée dans le générateur ou déportée sur machine d’essais selon les besoins)

- soit de deux enceintes (une enceinte fixe dans le générateur et une enceinte déportée régulée via une ligne de transfert).

Le générateur d’air devra permettre de maintenir des paliers en température et HR et également permettre la commande de rampes et cyclages en température et HR. Ce système est dédié à une exploitation pour les activités de recherche du département Mécanique Appliquée de l’institut FEMTO-ST. Les matériaux à conditionner lors des essais mécaniques sont des polymères et composites à matrice organique, des biocomposites et autres biosourcés.

- Description technique de la demande

| Caractéristiques techniques | Niveau |
| --- | --- |
| Température : Plage Vitesse chauffage/refroidissement Stabilité de la régulation en température dans l’enceinte Homogénéité de la température dans l’enceinte sur l’intégralité de la plage de température La technologie du générateur de froid devra être compatible avec des contrôles de la température sur de longues périodes (jusqu’à plusieurs semaines). Les solutions requérant de grandes quantités de consommables (gaz liquide par exemple) ne sont pas acceptées. | -70°C / 180°C mini 0,1 à 10°C/min mini +/-0,5°C mini Inférieure à +/-1,5°C |
| Humidité relative sur une plage de températures comprises entre 10°C et 85°C Plage Vitesse variation HR Stabilité HR dans l’enceinte sur l’intégralité des plages de température et humidité relative indiquées ci-dessus Homogénéité HR dans l’enceinte sur l’intégralité des plages de température et humidité relative indiquées ci-dessus | 10% / 85% HR mini 2%HR/min mini +/-2%HR mini Inférieure à +/-5%HR |
| Ligne de transfert Le générateur d’air humide devra être équipé de gaines souples et férules permettant le transfert de l’air humide dans l’enceinte déportée sur la machine d’essais mécanique. Longueur des gaines : Le système devra comprendre un capteur de régulation de la température et de l’HR déporté dans l’enceinte | 1,5 m |
| Électronique de pilotage L’électronique du générateur d’air humide devra permettre une régulation simultanée de la température et de l’HR et proposer 2 sorties analogiques pour la récupération des signaux de de température et HR sous forme de signaux 0-10V avec une fréquence d’échantillonnage mini de 1 Hz. |  |
| Automate ou logiciel de programmation Le système de programmation (automate ou logiciel) devra permettre de programmer des rampes et des paliers de température et de HR et d’assurer un bouclage (pour un cyclage) et de faire l’acquisition de l’ensemble des grandeurs pendant les essais. |  |
| Expédition / transport / mise en place : L’enceinte sera installée dans une salle située au rez-de-chaussée de nos locaux. La hauteur sous plafond de la salle est de 3m. La livraison du matériel se fera au niveau d’un quai de déchargement. Le passage d’une double-portes, de dimensions 1.5 m x 2m, est nécessaire pour accéder à la salle. Le fournisseur devra prendre les dispositions nécessaires (emballage, manutention…) pour assurer l’acheminement de la machine jusqu’à cette salle. La machine sera installée dans une salle dans laquelle les énergies/fluides suivant sont disponibles : - Électricité - Air comprimé (si besoin) Le générateur devra être monté sur roulettes. | 220V 380V mono ou triphasé 6 bars max |
| Prestations de services L’entreprise réalisant la prestation devra être en mesure : - de fournir une notice d’utilisation (en anglais et/ou en français). - de gérer l’installation, la mise en route du dispositif et la formation des personnels. |  |

- Prestations supplémentaires (Obligatoirement chiffrées par le candidat)

Le dossier comporte 1 prestation supplémentaire qui doit figurer sur un acte d’engagement séparé.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non ces prestations.

Enceinte déportée (dans le cas où la solution proposée intègre de base une enceinte insérée dans le générateur non déportable)

Dimensions/réalisation L’enceinte devra pouvoir être installée sur une machine d’essais mécaniques MTS Criterion (capacité 100 kN). La distance entre les colonnes de la machine est d’environ 55cm. L’enceinte devra être mobile (pour pouvoir être aisément mise en place et retirée de la machine d’essais). Le volume intérieur de l’enceinte devra être de 75 L minimum (dimensions intérieures mini : Largeur = 300 mm, Profondeur = 400 mm, Hauteur = 600 mm). Elle devra prévoir des passages de paroi avec isolation et système d’étanchéité : - supérieurs et inférieurs permettant le passage des systèmes de fixation des éprouvettes (prolongateurs des mors) - latéraux ou en face avant pour le passage d’instrumentation (capteurs) L’enceinte devra être équipée d’un hublot et d’un éclairage intérieur. Les matériaux choisis devront permettre de résister aux conditions sévères de température et humidité relative pouvant être maintenues sur de très longues périodes.

Date, cachet et signature de l’entreprise :