MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Acquisition d’un instrument combinant électrochimie et spectroscopies Raman et UV-Visible

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

M. Boris LAKARD

Institut UTINAM

Bâtiment de Métrologie

16, route de Gray

25030 BESANCON

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

- 1 Préambule :

Le marché, en objet du présent document, est relatif à l’équipement du laboratoire UTINAM UMR CNRS 6213 à Besançon.

Le bailleur de procédé et le futur exploitant de l’installation est UTINAM UMR CNRS 6213.

UTINAM UMR CNRS 6213 sera l’interlocuteur direct du titulaire du marché, désigné selon les documents du marché.

- 2 Objet du marché :

L’Institut UTINAM est une unité de recherche mixte CNRS / Université de Franche-Comté. Les équipes de chimie de l’Institut UTINAM sont spécialisées dans l’élaboration de surfaces et de matériaux fonctionnels ainsi que dans le traitement de surfaces par voie humide.

Les surfaces étudiées peuvent être soit des surfaces métalliques élaborées par voie électrochimique, soit des dépôts organiques, en particulier des polymères organiques déposés par électrochimie ou auto-assemblage ou des matériaux hybrides organique/inorganiques sous forme de films.

Afin de caractériser les matériaux élaborés par voie électrochimique au sein du laboratoire, il est important de posséder des outils de caractérisation performants. C’est pourquoi le laboratoire s’est récemment doté de nombreux outils de caractérisation de surfaces et matériaux qui ont été intégrés au sein de la plateforme technique de chimie du laboratoire (microscopies MEB et AFM, diffraction de rayons X,…).

En plus de ces équipements, nous cherchons à acquérir un instrument permettant de combiner électrochimie et spectroscopie Raman en temps réel de manière à suivre l’électrosynthèse de nos matériaux in situ et d’améliorer notre compréhension de leur comportement électrochimique et de leur cinétique. L’instrument que nous cherchons à acquérir devra également être en mesure de combiner, en temps réel, électrochimie et spectroscopie UV/Visible ce qui rendra possible l’étude in situ des propriétés optiques, en particulier électrochromiques, des molécules et matériaux électrodéposés.

En conclusion, ce marché concerne l’acquisition d’un instrument permettant de faire des mesures spectroélectrochimiques par couplage électrochimie / Raman et électrochimie / UV-Visible.

Il comprend la livraison, l’installation, la mise en service et la formation des utilisateurs.

- 3 Caractéristiques requises :

Un élément essentiel de l’instrument fourni sera la possibilité de combiner aisément des expériences d’électrochimie et de spectroscopie (Raman ou UV/Visible) afin que les expériences de spectroélectrochimie réalisées soient parfaitement synchronisées.

- Electrochimie :

L’instrument fourni devra pouvoir opérer en mode potentiostat et galvanostat afin de permettre la réalisation d’expériences d’électrochimie classiques comme des voltampérométries cycliques, chronoampérométries… Il devra permettre d’évoluer sur une large gamme de potentiels (+/- 3 V au minimum) et de mesurer des courants pouvant descendre jusqu’à quelques nanoampères. Il sera possible d’utiliser des électrodes sérigraphiées (screen-printed electrodes). Il sera aisé de combiner ce potentiostat/galvanostat avec un spectromètre Raman et un spectromètre UV/Visible dans le but de réaliser des mesures spectroélectrochimiques. Les câbles nécessaires au fonctionnement de l’instrument seront fournis.

- Spectrométrie Raman :

L’instrument fourni devra permettre de réaliser des spectres Raman combinés aux mesures électrochimiques. Le spectromètre nécessitera l’utilisation d’une source laser et couvrira une gamme de longueur d’ondes (allant typiquement de 800 à 1000 nm) tandis que le décalage Raman ira de 0 à 2800 cm-1 au minimum. Une cellule permettant la réalisation de spectres Raman sur électrodes sérigraphiées sera fournie, de même que toute la connectique associée.

- Spectrométrie UV/Visible :

L’instrument fourni devra permettre l’acquisition de spectres UV/Visible combinés aux mesures électrochimiques. Le spectromètre nécessitera l’utilisation d’une source lumineuse permettant de couvrir une gamme de longueur d’ondes (allant typiquement de 200 à 900 nm). La stabilité de cette source lumineuse sera obtenue après 10 minutes. Une cellule permettant la réalisation de spectres UV/Visible sera fournie, de même que toute la connectique associée.

- Logiciel :

Le logiciel fourni sera dédié à la spectroscopie et à l'électrochimie et devra permettre la synchronisation des expériences optiques et électrochimiques. Il sera parfaitement adapté à l’instrument fourni et devra permettre de réaliser facilement les mesures, mais aussi de gérer et de traiter les données issues de ces expériences. Il permettra, en temps réel, de tracer et de visualiser les courbes électrochimiques et les spectres optiques, tout en offrant des fonctions permettant de traiter ces courbes (intégration des courbes électrochimiques, superposition de tracés,…).

- 4 Garantie et maintenance : Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

Le matériel proposé sera garanti au moins 24 mois, pièces détachées et main d'œuvre. Toutefois une garantie de 3 ans serait appréciée. Le soumissionnaire décrira les conditions générales de garanties applicables. Le soumissionnaire indiquera également les modalités d’intervention et les délais d’intervention.

- 5 Formation

Une formation du personnel utilisateur du système sera incluse dans le prix de l’offre. Elle portera sur l’utilisation et la maintenance du matériel et des logiciels. Elle se fera sur le site d’implantation du système. Les modalités, notamment la durée, seront indiquées.

- 6 Réception du matériel

La réception du matériel sera prononcée après constat contradictoire du bon fonctionnement du système dans sa totalité.

Date, cachet et signature de l’entreprise :