MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

ACHAT ET INSTALLATION D’UN LAVE-CAGES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Technique :

- Dimensions maximales tolérées : Largeur 2200 mm ; Profondeur 1000 mm ; Hauteur avec porte ouverte 2 450 mm

- Laveur en double porte barrière (côté propre et côté sale) pour une configuration de type guillotine, avec portes en verre sécurit coulissantes vers le haut pour limiter l’encombrement

- Efficacité et couverture de la charge (ex : Total Theoritical Impact optimal)

- Engagement de performances

- Laveur équipé de la technologie de bras oscillants

- Circuits de lavage et rinçage indépendants

- Pompe et réservoir de rinçage indépendant permettant la garantie d’un cycle conforme quelle que soit la pression du réseau d’eau.

- Laveur avec 2 niveaux de chargement (pour environ 30 cages de Souris de type II par cycle de 5 min maximum

- Chargement facilité avec un accès direct au niveau de chargement

- Niveaux de chargement inclinables pour laver un maximum de cages par cycle

- Les étages de chargements adaptables à tout type de cages

- Faible consommation en eau et présence d’un système de suivi des consommations énergétiques

- Système permettant de condenser les buées et d’éviter l’installation d’un ventilateur et d’une gaine d’extraction

Eléments d’appréciations :

Deux plans de chargement inclinables sur plusieurs positions qui disposeront d’emplacements spécifiques pour le positionnement des paniers accessoires

Bras de lavage de type oscillant et longitudinal à la chambre de lavage, couvrant entièrement la charge (1 bras au 1er niveau, 1 bras entre les 2 niveaux et 1 bras au-dessus du niveau supérieur). Bras alimenté par air comprimé

Dosage automatisé pour le détergent

Circuits de lavage et de rinçage indépendants avec une pompe dédiée au rinçage. La machine fonctionnera avec un principe de recirculation des eaux de lavage

Cycles validés microbiologiquement répondant en tous points aux critères mis en place par AK-KAB

Accessoires (4 paniers de 18 biberons 260ml, 2 paniers de 18 biberons 400ml, 2 paniers de 18 biberons 500-700ml), idéalement en plastique, le poids et l’ergonomie feront l’objet d’un examen tout particulier

Le laveur sera équipé d’un automate couplé à un écran tactile. Le panneau de commande permettra de pré-enregistrer plusieurs cycles.

Environnement : l’environnement doit être respecté au maximum, tant dans les consommations que les nuisances apportées

Eléments d’appréciation :

Machine à laver permettant de condenser et retraiter les buées et d’éviter obligatoirement l’installation d’un ventilateur et d’une gaine d’extraction

Isolation thermique de l’appareil et niveau sonore faible

La machine fonctionnera avec un principe de recirculation des eaux de lavage

Laveur équipé d’un système de mesure des consommations énergétiques

Accessoires :

- 4 paniers de 18 biberons 260 mL

- 2 paniers de 18 biberons 400 mL

- 2 paniers de 18 biberons 500-700 mL

Réglementation : le lave-cages doit être conforme aux directives machines 98/37/CE et 2006/42/CE

Service technique compétent, efficace et performant à la fois pour l’implantation et l’installation de l’équipement, et son suivi « Maintenance préventive et curative » (Hot line basée en office / équipe SAV dédiée).

Eléments d’appréciation :

2 ans de garantie compris (pièces, main d’œuvre et déplacement) : à préciser conditions et modalités

Le service après-vente sera exclusivement réalisé par le fournisseur (le candidat détaillera son organisation, son effectif technique, et devra s’engager sur les délais d’intervention qui dépendront du niveau de la criticité de la panne en cours). Les différents niveaux devront être expliqués.

Interface du laveur raccordé à une télémaintenance pour un diagnostic à distance

Offre du contrat de maintenance (en parallèle à l’offre commerciale). Le prix sera examiné avec soin

Eléments d’appréciation :

Un suivi projet du candidat est indispensable afin que les travaux de l’animalerie soient coordonnés avec l’installation de l’équipement. Le candidat détaillera les moyens mis à disposition du client pour exécuter cette tâche. Le candidat devra donc effectuer une pré-visite obligatoire avant de remettre son offre commerciale pour s’assurer de la faisabilité.

Personnes à contacter pour la pré-visite entre  9h – 17h : Tél : 03 63 08 22 01

Sophie Launay, Mail : sophie.launay@univ-fcomte.fr

Emmanuel Salvado, Mail : emmanuel.salvado@inserm.fr

En vue d’installer l’appareil en barrière encastrée dans un mur de séparation, des cornières d’angle pour l’étanchéité entre la zone propre et la zone sale seront fournies.

Le candidat assurera la livraison, l’acheminement de l’appareil jusqu’aux locaux, le raccordement aux attentes et la mise en route de l’installation.

Le candidat précisera le délai de livraison.

Le candidat devra fournir des références sur ses activités et les équipements dédiées à l’Animalerie ;

Des références  dans des prestations similaires à travers le Monde, l’Europe, la France ainsi que des retours clients.

Lieu : 	Animalerie centrale (Plateforme animalière) UFR Santé - UBFC-FC - Besançon

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter les référents techniques, porteurs du projet :

| Dr Sylvain PERRUCHE Dr Sophie LAUNAY | Tél : 03.81.61.85.26 Mél : sylvain.perruche@inserm.fr Tél : 03.63.08.22.01 Mél : sophie.launay@univ-fcomte.fr |
| --- | --- |

Date, cachet et signature de l’entreprise :