MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

SYSTEME DE DETECTION OPTIQUE

MULTI-COMPTEURS à PHOTONS

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

M. Thierry Grosjean

Tel : 03.81.66.64.17

Email : thierry.grosjean@univ-fcomte.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

L’appel d’offres concerne l’achat d’un système de détection optique comprenant 5 compteurs à photons et un corrélateur temporel.

Destiné à rejoindre divers équipements d’une plateforme technologique multi-utilisateurs, ce système doit être aussi compact et mobile que possible et clé-en-main, c’est-à-dire utilisable par des non-spécialistes en photonique. Nous cherchons donc à disposer d’un nombre minimum d’éléments et de branchements entre ces éléments.

Ainsi, nous souhaitons acquérir un système multi-compteurs constitué de deux modules de détection.

Un premier module (nommé M1) combine dans un seul et même boitier deux compteurs à photons à très faible bruit de détection et un corrélateur temporel. Ce premier module M1 permettra de réaliser automatiquement une mesure directe de la décroissance d’émission et de la fonction d’autocorrélation du second ordre.

Le deuxième module (nommé M2) sera constitué de trois compteurs à photons indépendants. Ces trois détecteurs ne doivent pas nécessairement être intégrés dans un même boitier. Pour des raisons de souplesse d’utilisation, nous préfèrerions trois compteurs à photons intégrés dans trois boitiers indépendants et suffisamment compacts pour tenir dans un volume modeste lorsqu’ils sont empilés les uns sur les autres. Chaque compteur doit être équipé d’une sécurité contre l’éblouissement du capteur, c’est-à-dire une solution électronique permettant de désactiver automatiquement le capteur lorsque celui-ci délivre un signal de détection supérieur à un seuil limite prédéfini dans le logiciel.

Chaque compteur à photons de ces deux modules doit présenter une sortie USB et une sortie SMA analogique. La connexion SMA sera utilisée entre autres pour des applications de microscopie confocale et en champ proche. Le temps d’intégration de la sortie analogique doit être réglable via le logiciel. Le signal analogique doit également être visualisable sur le logiciel de contrôle. Le corrélateur temporel doit permettre la mesure de la décroissance temporelle d’émission ainsi que la mesure de la fonction d’autocorrélation du second ordre. Le nombre de sorties doit s’adapter à nos exigences de mesures (nombre de photons par seconde, taux de décroissance, fonction d’auto corrélation du second ordre) et de mise en forme des signaux (numérique et analogique).

MODULE M1

| Cahier-des-charges | Spécificités techniques | Informations supplémentaires |
| --- | --- | --- |
| Nombre de boitiers | 1 | 2 connecteurs FC-PC 1 sortie SMA analogique par compteur à photon 1 sortie USB numérique pour les mesures numériques |
| Nombre de détecteurs de photon dans le module de détection | 2 |  |
| Mode de détection | Free-Running et gating |  |
| Longueur d’onde | 400 à 900 nm |  |
| Bruit d’obscurité | < 100 cps/sec | cps/sec : coups par seconde |
| Efficacité Quantique | > 45% | à 650 nm |
| Gigue temporelle | <80ps |  |
| Connectique | Entrées fibre optique 50µm maximum | Connectique de type FC/PC |
| Corrélateur temporel électronique | Electronique de corrélation intégrée dans le module |  |
| Résolution temporelle du corrélateur | < 20 ps |  |
| Logiciel | Logiciel d’acquisition et de corrélation pour la mesure de décroissance et de la fonction d’autocorrélation du second ordre | Logiciel sous Windows, « user friendly ». |
| Type de signaux de sortie | Pour chaque compteur : signaux analogique et numérique | Possibilité de régler le temps d’intégration de la sortie analogique |
| Connectivité | Liaison USB Câbles coaxiaux SMA (sorties analogiques directes) |  |
| Ergonomie | Système Plug and Play, « tout-en-un » |  |
| Alimentation électrique | 220V |  |
| Service après-vente et garantie | 24 mois |  |
| Délai de livraison | 4 mois |  |

MODULE M2

| Cahier-des-charges | Spécificités techniques | Informations supplémentaires |
| --- | --- | --- |
| Nombre de boitiers | 3 | Par boitier, au moins : 1 connecteur FC/PC, 1 connecteur USB et 1 connecteur SMA |
| Mode de détection | Free-Running |  |
| Longueur d’onde | 400 à 900 nm |  |
| Bruit d’obscurité | < 300 cps | cps/sec : coups par seconde |
| Efficacité Quantique | > 65% | à 650 nm |
| Gigue temporelle | < 500ps |  |
| Connectique | Entrée fibre optique 105µm maximum | Connectique de type FC/PC |
| Sécurité anti-éblouissement | Solution électronique par désactivation du capteur si éblouissement | Seuil déclencheur de désactivation du capteur contrôlé par le logiciel |
| Electronique interne | Electronique de comptage de photon et sécurité contre l’éblouissement du capteur |  |
| Type de sortie des signaux de détection | Signaux numérique et analogique | Possibilité de régler le temps d’intégration de la sortie analogique |
| Logiciel | Logiciel d’acquisition standard + gestion anti-éblouissement (réglage du seuil déclencheur) | Logiciel sous Windows, « user friendly ». |
| Connectivité | Liaison USB Câble coaxiaux |  |
| Alimentation électrique | 220V |  |
| Service après-vente et garantie | 24 mois |  |
| Délai de livraison | 4 mois |  |

Date, cachet et signature de l’entreprise :