MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.59.02

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

SPECTROMETRE XUV

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

Dr Luca FURFARO

Tel: 03.81.66.20.29

Email: luca.furfaro@univ-fcomte.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Le marché porte sur la fourniture d'un spectromètre XUV imageur respectant les conditions données ci-dessous.

Le spectromètre sera intégré dans une expérience sous vide de 10^-5 à 10^-6 mbar, pour donner le spectre d'émission d'un nano plasma créé par une impulsion laser femtoseconde unique sur un matériau solide.

L’analyse de l’émission XUV sera dans le même axe et même direction que le faisceau de pompe à 800 nm.

Spécificités:

- le spectromètre imageur doit être adapté pour fonctionner avec une caméra ANDOR Newton DO920 P (BN sensor), 1024x256 pixels, BN sensor, sur flange DN 100CF, taille de pixel: 26 x 26 µm^2

- le spectromètre devra avoir 2 modes de fonctionnement :

Le premier mode (basse résolution, large gamme spectrale) doit pouvoir donner un spectre sur la gamme 10-120 eV [10 nm -120 nm] (ou le plus large possible sur cette gamme), avec la meilleure efficacité possible. Toute la gamme 10-120eV du spectre doit être imagée sur la caméra en une ou deux acquisitions (deux acquisitions sont préférées si une dégradation importante de l’efficacité est attendue sur une configuration en une seule acquisition). Ceci a pour but d'obtenir une vue d'ensemble du spectre.

Le deuxième mode doit permettre d'imager à haute résolution des harmoniques d'ordre élevé d'un laser TiSa, 30 fs, 800 nm de longueur d'onde centrale. La résolution typique attendue est inférieure à 0.05 nm à la longueur d'onde de 50 nm. Dans ce cas, une translation de la caméra ou du réseau pour imager le spectre en plusieurs acquisitions est autorisée pour couvrir le spectre de 10 à 120 nm (ou le plus large possible dans cette gamme spectrale). Le changement de réseau entre les deux modes ne nécessite pas d’être réalisé sous vide.

-La distance entre le point source (nanoplasma) et la face d'entrée de la flange du spectromètre est de 500 mm.

- Le spectromètre inclura une vanne de fermeture, afin de pouvoir maintenir le vide dans le spectromètre pendant l'ouverture de la chambre d'interaction pour remplacement d'échantillon.

- Le spectromètre sera fourni avec un ensemble de filtres permettant la calibration du système. Le changement d’au moins deux filtres sous vide est nécessaire.

- Le spectromètre doit éliminer correctement l’ordre zéro de diffraction du réseau.

- Le spectromètre comprendra un filtre pour éliminer la lumière du faisceau laser de pompe (800 nm +/-30 nm)

- le système comprendra un manuel d'utilisation en anglais.

- Dans notre expérience, la pompe à vide est montée sur la chambre d’interaction. Le spectromètre devra être capable d’être pompé via le port ‘’optique’’. La capacité de la pompe actuelle est 500L/s pour une chambre d’interaction de 30L.

Eléments d’appréciations:

- le système devra être sans fente d’entrée.

- efficacité du système définie par: (nombre de photons sur le détecteur)/nombre de photons émis par le nanoplasma sur 4pi stéradians.

- facilité d'alignement. En particulier le déplacement du spectre sur la camera (ou de la camera dans le plan du spectre)

- ouverture numérique du spectromètre la plus grande possible

- encombrement du système (un système compact est préférable)

- qualité du manuel d'utilisation

- nombre de réseaux de diffraction fournis (ou capacité à réaliser des acquisitions sur diverses gammes en utilisant des translations/rotations motorisées)

Le dossier donnera les éléments des calculs permettant de réaliser les diverses configurations demandées, et les estimations d'efficacité.

Formation

Une formation pratique d’utilisation par l’entreprise fournissant le dispositif devra être intégré dans le prix de l’offre. Elle devra avoir lieu à l’Institut FEMTO-ST, 15B avenue des Montboucons à Besançon (25000) sur une période d’une journée au minimum

OPTIONS à CHIFFRER

L’offre devra comprendre deux options. Ces options concernent un système de pompage indépendant pour le spectromètre. Le pompage total du spectromètre et de la chambre d’interaction devra être atteint en environ 15 minutes avec pompage.

Option 1 : système de turbopompe seule, pompée par la pompe primaire déjà installée sur notre système

Option 2 : système indépendant de pompe primaire et turbo.

Etat du matériel à l’achat

L’ensemble du matériel faisant l’objet de la demande doit être délivré neuf.

Date, cachet et signature de l’entreprise :