Université de Franche-Comté

1 rue Claude Goudimel

25030 BESANCON Cedex

Institut FEMTO-ST

Département Mécanique Appliquée

24 rue de l'Epitaphe

F - 25000 Besançon

Tél : 03.81.66.60.00 - Fax : 03.81.66.67.00

Système de mesure dimensionnelle pour fibres végétales

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Dossier établi par :

Vincent Placet (Tél : 03-81-66-60-55)

vincent.placet@univ-fcomte.fr

- Objet de la consultation

L’objectif de ce projet vise l’acquisition d’un système de mesure des paramètres dimensionnels et morphologiques de fibres végétales.

Les fibres végétales présentent des morphologies complexes. Elles ont une forme extérieure polygonale arrondie, irrégulière et non-uniforme selon la longueur de la fibre. Les fibres étudiées dans notre laboratoire proviennent du bois et de plantes annuelles et pluriannuelles. Elles ont généralement un diamètre extérieur de quelques microns à quelques dizaines de microns pour quelques mm à quelques dizaines de mm de longueur. La connaissance de la morphologie 3D réelle est d’une importance primordiale pour assurer une détermination fiable et précise des propriétés mécaniques de ces objets complexes. Le système, objet de cette consultation, devra ainsi permettre la mesure des dimensions de l'enveloppe externe des fibres. Les mesures seront réalisées en plusieurs point selon la longueur et la position angulaire. Un système de mesure rapide est sans contact est attendu.

Le système devra inclure les systèmes de fixation et préhension des fibres, le système de mesure, d’acquisition des données et un logiciel de contrôle et post-traitement des données. L’accès aux signaux brutes de mesure est également attendu.

- Description technique de la demande

| Caractéristiques techniques | Niveau |
| --- | --- |
| Gamme de diamètre des fibres | 5 à 250 m |
| Résolution de la mesure du diamètre Répétabilité de la mesure | Inf. à 0.1 m Inf. à 0.05 m |
| Mesure de la largeur de la fibre en différentes positions angulaires et longitudinales Etendue spatiale des mesures Discrétisation spatiale des mesures Résolution spatiale des mesures Le système devra permettre le repérage et l’enregistrement des positions longitudinales et angulaires de chaque point de mesure dimensionnel. | 10 mm mini selon la longueur, 360° selon la circonférence A minima tous les 0.1 mm selon la longueur tous les 2° selon la circonférence 1 mm en translation et 0.2° en rotation |
| Alignement des systèmes d’ancrage mécanique La conception de la machine devra assurer le bon alignement des fibres dans les directions matérielles et en rotation et/ou proposer des solutions mécaniques permettant d’ajuster ces alignements, la concentricité et l’angle. | Erreur < 0.1 mm dans le plan transverse à l’axe de sollicitation et < 0.1° en rotation |
| Électronique de commande et régulation L’électronique devra proposer une ou des sorties analogiques pour la récupération des signaux de mesure. |  |
| Logiciel de pilotage Le logiciel devra assurer le pilotage du dispositif, permettre l’acquisition des données et présenter une flexibilité et une ouverture suffisante pour s’adapter aux besoins des utilisations en recherche toujours croissants. |  |
| Sauvegarde de données Les données mesurées au cours d’un essai devront être sauvegardées dans un fichier types .csv incluant a minima les mesures brutes pour chaque point de mesure. |  |
| Encombrement : La machine devra pouvoir être installée dans une salle expérimentale dont la porte d’entrée mesure 0.95 m de largeur et 2.05 m de hauteur. | Profondeur ou largeur inférieure à 0.95 m Hauteur inférieure à 2.05 m |
| Sécurité et ergonomie : L’équipement devra prévoir des éléments de sécurité protégeant les capteurs et actionneurs de toute dégradation sur l’intégralité de la capacité machine. |  |
| Alimentation et installation : Électrique Air comprimé | 220V – 50-60 Hz 6 bars max |

- Prestations supplémentaires (Obligatoirement chiffrées par le candidat)

Le dossier comporte 1 prestation supplémentaire qui doit figurer sur un acte d’engagement séparé.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non ces prestations.

Prestation supplémentaire n°1 : Mesure en immersion et/ou hygrothermie contrôlée Le système devrait pouvoir accueillir une enceinte de conditionnement permettant la réalisation des mesures en immersion ou dans un air contrôlé en humidité relative.

Date cachet et signature